## SynthèseContrôle
DIAGNOSTIC DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF DE SUIVI REGULIER DES REJETS ET DE MESURE DE LA POLLUTION EVITEE PAR UN OUVRAGE DE DEPOLLUTION
Coordonnées de l'établissement :
Code agence de l'eau :
Date ou Numéro d'agrément SRR :
Date d'intervention :
Organisme de contrôle :
Laboratoire(s) de contrôle :
Dénomination des points de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution | SRR
Point 1 :
Point 2 :
Point 3 :
Point 4 :
Point 5 :
Point 6 :

## CotationDispositifs
le |  | Point 1 (SRR) |  | Point 2 (SRR) |  | Point 3 (SRR) |  | Point 4 (SRR) |  | Point 5 (SRR) |  | Point 6 (SRR)
Mesure de débit en écoulement à surface libre |  | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non
1 | Le dimensionnement de l'organe de mesure vis-à-vis de l'étendue des débits à mesurer, y compris celui des canaux d'approche et de fuite, sont-ils conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ?
2 | La planéité et l'horizontalité de l'organe de mesure, y compris pour les canaux d'approche et de fuite, sont-elles conformes aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions des constructeurs ?
3 | L'étanchéité, la propreté et l'état d'entretien de l'organe de mesure, y compris ceux des canaux d'approche et de fuite, sont-ils satisfaisants ?
4 | Le fonctionnement hydraulique de l'organe de mesure, en amont et en aval, est-il satisfaisant ?
5 | Le capteur de mesure est-il adapté au type d'effluent et à l'environnement rencontrés (mousses, température, etc..) et présente t-il un état de propreté satisfaisant ?
6 | L'implantation du capteur respecte t-elle les normes en vigueur et/ou les prescriptions des constructeurs ?
7 | Existe t-il un système de contrôle adapté de la hauteur d'eau et/ou du débit ?
8 | La loi hydraulique Q = f (h) utilisée, est-elle cohérente avec les caractéristiques de l'organe de mesure ?
9 | L'écart (*) entre d'une part les résultats de mesures obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l'organisme de contrôle d'autre part est-il : ≤ à 10% pour un volume mesuré ≤ à 50 m3 ? ≤ à 5% pour un volume mesuré > à 50 m3 par un organe calibré ? Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant
(*) Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs
le |  | Point 1 (SRR) |  | Point 2 (SRR) |  | Point 3 (SRR) |  | Point 4 (SRR) |  | Point 5 (SRR) |  | Point 6 (SRR)
Mesure de débit en écoulement en charge |  | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non
1 | Le débitmètre est-il adapté vis à vis de l'étendue des débits à mesurer, est-il installé conformément aux normes en vigueur et/ou aux prescriptions du constructeur, le report éventuel de la mesure s'effectue t-il correctement ?
2a | Si une mesure comparative est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est il ≤ à 5 % ? Pour les débits < 10 m3, le fonctionnement sera apprécié par l'intervenant
2b | Si une mesure comparative est possible, l'écart (*) entre les résultats de mesures obtenus sur le point de mesure et de manière déportée d'une part, et par l'organisme de contrôle d'autre part, est il > 10 % ?
ou | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10% et qu'un bilan eau (entrée / sortie ou autre) peut-être établi (**), est-il cohérent (≤ 10 %) ?
ou | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10% et qu'un contrôle annuel de fonctionnement du débitmètre est assuré, le rapport d'intervention atteste t-il d'un bon fonctionnement du débitmètre ?
ou | Si une mesure comparative est impossible ou que l'écart se situe entre 5 et 10% et qu'un étalonnage du débitmètre par un laboratoire accrédité est réalisé, l'incertitude de mesure du débitmètre est-elle conforme aux prescriptions du constructeur ?
(*) Calcul de l'écart par rapport à la moyenne des 2 valeurs
(**) Calcul de l'écart selon la formule (Volume Entrée - Volume Sortie) / Volume Moyen
le |  | Point 1 (SRR) |  | Point 2 (SRR) |  | Point 3 (SRR) |  | Point 4 (SRR) |  | Point 5 (SRR) |  | Point 6 (SRR)
Dispositifs de Prélèvement |  | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non
1 | Le point de prélèvement est-il correctement implanté et situé dans un milieu homogène et brassé ?
2 | Le circuit de prélèvement, y compris la boucle primaire, présente t-il un état de fonctionnement satisfaisant, son diamètre est-il ≥ à 9 mm ?
3 | Le volume de prélèvement par cycle est-il > à 50 ml et est-il répétable à ± 5 % ?
4 | La vitesse d'aspiration, y compris celle de la boucle primaire, est-elle ≥ à 0,5 m/s ?
5 | Le préleveur est-il asservi au débit, ou au volume écoulé, assure-t-il un nombre de prélèvements égal, en moyenne, au moins à 4 (***) par heure de rejet effectif ? Les horaires de prélèvement et de totalisation des débits sont-ils synchronisés ?
6 | La température de l'enceinte de prélèvement est-elle adaptée? Si elle est réfrigérée, sa température est-elle maîtrisée à 5°C ± 3°C ?
7 | L'écart entre le volume théorique et le volume prélevé est-il ≤ à 10% ?
(***) La préconisation est à 6 prélèvement par heure effective de rejet et la tolérance de validation à 4

## AnalysesComparatives
COMPARATIF ANALYTIQUE
Les analyses de l'établissement sont réalisées par :
Les analyses de contrôle ont été réalisées par :
Les échantillons sont-ils constitués, conservés et mis en analyse, selon les règles de l'art en vigueur ?
Le guide AQUAREF est-il respecté pour le prélèvement des échantillons SDE (1) ?
Les échantillons sont-ils fractionnés sous agitation mécanique (2) ?
La conservation et le transport des échantillons est-il assuré à 5°C ± 3°C (3) ?
Les analyses sont-elles mises en œuvre sous 24 h (4) ?
(1) Tuyau d'aspiration en téflon et bocaux en verre
(2) Tolérance pour les points de rejet industriels si la concentration en MES est inférieure à 60 mg/l + Fractionnement par pompage ou à l'aide d'un robinet (DN ≥ 9mm) monté sur le bidon d'homogénéisation
(3) Regarder les conditions de stockage sur site et la température des enceintes de transport notée sur les bulletins d'analyses
(4) A défaut, tenir compte de la stabilisation ou de la congélation éventuelle des échantillons
(5) Si Non, la cotation analytique est réduite de 10% pour chaque question
Les analyses réalisées le jour du diagnostic sont elles conformes ?
Par défaut, indiquer "Oui" si le maître d'ouvrage utilise un labo COFRAC pour toutes les analyses | [10 empty] | Nombre d'analyses ayant fait l'objet d'un comparatif :
Nombre de résultats analytiques conformes :
TABLEAU 1
Paramètres | Point 1 (SRR) | [5 empty] | Point 2 (SRR) | [5 empty] | Point 3 (SRR)
Concentration en mg/l | Etablissement | COFRAC | Labo de contrôle | COFRAC | Ecart (%) | Conformité | Etablissement | COFRAC | Labo de contrôle | COFRAC | Ecart (%) | Conformité | Etablissement | COFRAC | Labo de contrôle | COFRAC | Ecart (%) | Conformité
DBO5
DCO
ST DCO
COT
MEST
NKJ (N)
NH4 (NH4)
NO2 (NO2)
NO3 (NO3)
NGL
PT
MI
AOX
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Conductivité
SDE
Identifier en jaune les résultats d'analyse produits par le laboratoire interne
Paramètres | Point 4 (SRR) | [5 empty] | Point 5 (SRR) | [5 empty] | Point 6 (SRR)
Concentration en mg/l | Etablissement | COFRAC | Labo de contrôle | COFRAC | Ecart (%) | Conformité | Etablissement | COFRAC | Labo de contrôle | COFRAC | Ecart (%) | Conformité | Etablissement | COFRAC | Labo de contrôle | COFRAC | Ecart (%) | Conformité
DBO5
DCO
ST DCO
COT
MEST
NKJ (N)
NH4 (NH4)
NO2 (NO2)
NO3 (NO3)
NGL
PT
MI
AOX
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
SDE
Identifier en jaune les résultats d'analyse produits par le laboratoire interne
Les analyses réalisées en interne dans l'année sont elles correctement effectuées ?
TABLEAU 2
Paramètres | Nombre d'analyses réalisées dans l'année |  | Nombre d'analyses conformes | % conformité
DBO5
DCO
ST DCO
COT
MEST
NKJ (N)
NH4 (NH4)
NO2 (NO2)
NO3 (NO3)
NGL
PT
MI
AOX
As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
SDE
| % global de conformité |  |  | #DIV/0!

## SystèmeQualitéPerformant
Synthèse des résultats analytiques et Bilan Eau |  | Oui | Non
1 | Le Bilan Eau est-il réalisé et complet ? Si l'EMT n'est pas respecté, des actions correctives pertinentes ont-elles été mises en œuvre ? Si le bilan est impossible, cocher oui.
2 | Les fréquences d'analyses prévues par l'agrément ou par la validation de l'autosurveillance sont-elles respectées pour tous les paramètres ?
3 | Suivi métrologique des débitmètres pertinent (mis en oeuvre, mis à jour, actions en cas de non-conformité effectuées?)
4 | Suivi des préleveurs pertinent (mis en oeuvre, mis à jour, actions en cas de non-conformité effectuées?)

## SeuilsComparaison-EMT
COMPARATIF ANALYTIQUE : DEFINITION DES ECARTS MAXIMUM TOLERES (EMT)
Code SANDRE | Paramètres | Unités | Limites de quantification | Seuil de comparaison | Concentration supérieure au seuil de comparaison et inférieure ou égale à | Ecart Maximum Toléré | Concentration supérieure à | Ecart Maximum Toléré
1313 | DBO5 | en mg/l de O2 | 3 | 15 | 80 | 30% | 80 | 20%
1314 | DCO | en mg/l de O2 | 30 | 80 | 250 | 20% | 250 | 10%
6396 | ST DCO | en mg/l de O2 | 10 | 20 | 150 | 20% | 150 | 10%
1305 | MEST | en mg/l | 2 | 15 | 60 | 30% | 60 | 20%
1319 | NKJ (N) | en mg/l de N | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1551 | NGL | en mg/l de N | 1 | 6 |  |  | 6 | 20%
1335 | NH4 (NH4) | en mg/l de N | 0.5 | 6 |  |  | 6 | 10%
1339 | NO2 (NO2) | en mg/l de N | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1340 | NO3 (NO3) | en mg/l de N | 1 | 5 |  |  | 5 | 20%
1350 | PT | en mg/l de P | 0.05 | 1 |  |  | 1 | 20%
1369 | As | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1388 | Cd | en mg/l | 0.001 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1389 | Cr | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1392 | Cu | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1387 | Hg | en mg/l | 0.0002 | 0.005 | 0.01 | 60% | 0.01 | 30%
1386 | Ni | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1382 | Pb | en mg/l | 0.002 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1383 | Zn | en mg/l | 0.005 | 0.5 | 1 | 60% | 1 | 30%
1106 | AOX | en mg/l | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 60% | 0.5 | 30%
1841 | COT | en mg/l | 0.3 | 5 | 15 | 30% | 15 | 10%
Le cacul des écarts analytiques est effectué si l'un des deux ou les deux résultats sont au dessus du seuil de comparaison. L'écart est calculé par rapport à la moyenne des 2 valeurs.

## LimitequantificationSDE
LIMITES DE QUANTIFICATION POUR LES SDE
Code SANDRE | Paramètres | Limites de quantification | Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
1458 | Anthracène | 0,010 µg/l | 100
1114 | Benzène | 1,0 µg/l | 10
1115 | Benzo(a)pyrène | 0,010 µg/l | 100
1116 | Benzo(b)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1117 | Benzo(k)fluoranthène | 0,005 µg/l | 100
1118 | Benzo(ghi)pérylène | 0,005 µg/l | 1000
6616 | Di(2-éthylhexyl)phtalate DEHP | 1,0 µg/l | 10
1497 | Ethylbenzène | 1,0 µg/l | 10
1191 | Fluoranthène | 0,010 µg/l | 100
1204 | Indeno(1,2,3-cd)pyrène | 0,005 µg/l | 1000
1517 | Naphtalène | 0,050 µg/l | 10
6598 | Nonylphénols mélange | 0,5 µg/l | 50
6600 | p-Octylphénol melange | 0,5 µg/l | 100
1278 | Toluène | 1 µg/l | 10
2879 | Tributylétain cation | 0,02 µg/l | 1000
1780 | Xylènes | 2 µg/l | 10